更正后的参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液体核磁共振波谱仪 | 1、超导磁体 ★1.1、磁体场强：≥14.09T 1.2、低温匀场线圈：≥12组 1.3、室温匀场线圈：≥36组 1.4、磁场漂移：≤6Hz/小时 ▲1.5、液氦维持时间：≥240天（可配液氦回收装置） ▲1.6、液氦消耗量：≤15mL/小时 1.7、5高斯强度处横向距离：≤0.7米 1.8、有液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置 2、射频发射系统 2.1、射频通道数：不少于2个，且预留3通道空间 2.2、各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去耦 、信号接收、模数转换功能 2.3、双通道频率发生器数字频率合成 2.4、双功放系统 2.5、质子最大输出功率：≥100W 2.6、多核最大输出功率：≥500W 2.7、频率、相位、幅度的设置时间：≤12.5纳秒 3、接收及采样 ▲3.1、接收中频≥1.852 GHz ▲3.2、每个通道独立的高速ADC,采样速率≥240兆次/秒 3.3、6kHz谱宽有效动态范围＞23Bit 4、氘数字锁场及梯度匀场系统 4.1、自动/手动匀场系统 4.2、精确的氘梯度自动匀场 4.3、支持多溶剂峰(如吡啶)自动锁场 4.4 、Z方向射频脉冲梯度场，梯度场最大电流：≥10A 5 、高精度变温控制单元 5.1、控温范围：-150℃至400℃或更优(低温实验需要另配低温附件) 5.2、精度≤±0.1℃ 5.3、利用核磁共振热电偶功能，准确测量并自动控制样品温度 6、探头 6.1、5mm液体双共振探头 6.2、检测核：1H和19F,共振频率在31p-199Hg和 170-109Ag之间的所有核 6.3、1H分辨率(旋转)≤0.6 Hz(1%CHCL) 6.4、1H线型(旋转)≤6/12(1%CHCL) 6.5、13C分辨率(旋转)≤0.2Hz(ASTM) 6.6、13C线型(旋转)≤5/10Hz(ASTM) 6.7、灵敏度 6.7.1、1H灵敏度≥750:1(0.1%EB) 6.7.2、13C灵敏度≥340:1(10%EB) ▲6.7.3、31P灵敏度≥300:1(TPP) 6.7.4、15N灵敏度≥45:1(90%formamide) 6.7.5、19F灵敏度≥700:1(TFT) 6.8、90度脉冲宽度 1H≤12μs(0.1%EB sample) 19F≤12μs(TFT sample) 13C≤13μs(ASTM sample) 31P≤15μs(TPP sample) 15N≤28μs(90%formamide sample) 6.9、加Z方向梯度场线圈≥50高斯/cm 6.10、探头变温范围：-100℃至150℃或更优(低温实验需要另配低温附件） 6.11、探头全自动调谐和匹配附件：配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件 6.12、探头具备观测1H去耦后的19F图谱功能 7、其他 7.1、满足有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究，可用于可溶性有机物、蛋白质、多糖等物质的分子结构和分子间相互作用研究，可进行氢、碳的双共振实验。 8、工作站及打印机 8.1 、PC工作站 CPU：核心/线程：≥16核心，≥24线程 主频要求：基础频率 ≥ 3.0 GHz，最大睿频频率 ≥ 5.0 GHz 内存：≥64GB DDR5 存储：≥1TB SSD 和 ≥4TB HDD 显卡：独立显卡，显存 ≥ 4GB GDDR6 显示器：数量2台 分辨率≥ 2560×1440 尺寸≥27寸 网卡：集成千兆（10/100/1000Mbps）以太网网卡 DVD刻录机：内置型 SATA 接口 写入速度：DVD-R / DVD+R：支持最高 24X DVD-R DL / DVD+R DL（双层）：支持最高 8X CD-R：支持最高 48X 读取速度：DVD-ROM：最高 16X CD-ROM：最高 48X 8.2、运行平台：Windows11(64位)系统或其他更高性能系统 9、NMR软件 9.1、非均匀采样（NUS， Non-Uniform Sampling）重建软件许可证一个 9.2、在线服务软件：包括在线使用帮助、技术指导、实验手册等 9.3、具备脉冲序列模拟与开发环境 9.4、核磁数据处理软件许可证：具备傅里叶变换、相位校正、基线校正、积分、多维图谱分析等功能。 数据格式兼容性：支持原始数据（FID）及处理后的光谱数据输出为 JCAMP-DX 或 ASCII 通用格式 10、附件、零配件及消耗品(包括专用工具) 10.1、随机必备的标准附件专用工具 10.2、标准样品1套： 1% CHCl₃ 氘代氯仿（用于测试 ¹H 分辨率和线型） 0.1% EB（乙苯） （用于测试 ¹H 灵敏度） 10% EB（乙苯） （用于测试 ¹³C 灵敏度） TPP（三苯基膦） （用于测试 ³¹P 灵敏度） 90% Formamide（甲酰胺） （用于测试 ¹⁵N 灵敏度） TFT（三氟甲苯） （用于测试 ¹⁹F 灵敏度） 并提供标样的有效期证明 10.3、超导磁体用液氦真空输液管1个 10.4、包含 24 位自动进样器（兼容 5mm 核磁管）1 套，并配套提供 ≥ 48 个（即两套）高精度核磁转子。 10.5、仪器安装调试时，由投标人负责提供使磁体达到正常工作状态所需的液氦和液氮（可国内供货，包含在总报价内） 10.6、UPS电源，6KVA,满载后备时间≥3小时（可国内供货） 10.7、涡旋式空压机（控制压力0.65-0.8Mpa，排气量≥880L/min），带过滤器、储气罐和干燥器1套（可国内供货） ★配置清单（需提供承诺函）： 1、核磁共振波谱仪主机（含机柜）1套 2、超导标准腔磁体 1套 3、双共振液体探头2个 4、自动进样器（24位）1套 5、PC工作站1套 6、超导磁体用液氦真空输液管1个 7、不间断电源1套 8、无油涡旋式空压机1套 9、标准样品1套 |